«СОГЛАСОВАНО»					       «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления					      Главный врач

Здравоохранения						      родильного дома №2

г.Владикавказа

_________О.Т.Бекузарова				       ________ С.М.Гасиева

«____»___________2008г.				      «___»_________2008г.

| Инкубатор с комплектом расходных материалов для проведения интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста модель АМЕКЭАР фирмы АМЕДА/АРДО, Швейцария |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ###### Да |  | Нет |
| 1 | Предназначение и общая характеристика оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификат МЗ РФ и санитарно – гигиенический сертификат. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инкубатор – базовый модуль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель: | АМЕКЭАР |  |  |  |  |  |  |
|  | Фирма-производитель: | АМЕДА/АРДО МЕДИКАЛ АГ |  |  |  |  |  |  |
|  | Страна происхождения: | Швейцария |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика инкубатора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мобильное основание на 4-х колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенная двухсекционная металлическая тумба для хранения рабочих принадлежностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентгено- и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 – с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 – с ирисовой диафрагмой), с 6 резиновыми втулками для подведения контуров и трубок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Откидывающаяся вниз передняя панель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ложе пациента со ступенчатой регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в пределах ± 8о |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентгенопрозрачный матрас с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер матраса 70 х 39 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Съемный и передвигающийся поддон для матраса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенная в корпус система увлажнения, состоящая из двух выдвигающихся кассет с увлажнительными губками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Легко вынимающиеся и автоклавируемые губки системы увлажнения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Относительная влажность: 70 - 75% на расстоянии 10 см от центра матраса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъем для подвода кислорода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация кислорода внутри инкубатора при скорости подачи 2 – 8 л/мин: 25 – 60% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики и автокалибровки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время прогрева от температуры 24оС до 36оС, согласно IEC 601/ часть 2 - не более 45 минут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время непрерывной работы – без ограничений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень шума внутри колпака не более 48 децибелл |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление свежего воздуха при установленном воздушном фильтре: 25 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рециркуляция воздуха: 250 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,1 м/сек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная концентрация СО2 внутри инкубатора: не более 0,3% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер пор не более 0, 5 мкн, уровень фильтрации 99% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры инкубатора: 94 х 55 х 136 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий вес: 83 кг (110 кг с электрической регулировкой высоты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность электрической регулировки высоты инкубатора (опция) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон электрической регулировки высоты: 20 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная высота (при электрическом контроле высоты): 132,5 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная высота (при электрическом контроле высоты): 152,5 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная высота матрасика (при электрическом контроле высоты): 98 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная высота матрасика (при электрическом контроле высоты): 118 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние между матрацем и колпаком инкубатора: 37 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер откидываемой передней дверцы: 24,5 х 94,0 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клиренс: 13 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность: 440 Ватт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрические предохранители: 2 х 3, 15 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс защиты – I, уровень защиты – тип ВF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия работы: 20 – 30оС, 30 – 75% относительной влажности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулируемые параметры/настройки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль температуры воздуха |  | 28 – 37/38оС |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль температуры кожи пациента |  | 34 – 37оС |  |  |  |  |  |
|  | Отображение параметров на дисплее инкубатора: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха измеряемая |  | 10 – 50 оС |  |  |  |  |  |
|  | Точность |  | ± 0,2оС |  |  |  |  |  |
|  | Температура кожи пациента измеряемая |  | 32 - 40 оС |  |  |  |  |  |
|  | Точность датчика |  | ± 0,1оС |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение |  | ± 0,1оС |  |  |  |  |  |
|  | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повреждение предохранителя электрических цепей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение питания от аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкий заряд аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не достигнута заданная температура в течение 30 минут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры воздуха более + 1,5оС / - 2оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры кожи более 0,8 оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха внутри инкубатора более 40оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие кожного датчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повреждение кожного датчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение подачи свежего воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повреждение вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикация подачи кислорода в инкубатор (при скорости потока ≥ 0,2 л/мин) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение прохождения процедуры автокалибровки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие сертификатам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE 0123, в соответствии с MDD 93/42 EEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инфузионная стойка (опция) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка для мониторов и принадлежностей с креплением к инфузионной стойке (опция) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельс для дополнительного оборудования с креплением к инфузионной стойке (опция) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Съемное и легко обрабатываемое второе покрытие для колпака «двойные стенки» (опция) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флоуметр (дозиметр), увлажнитель кислорода без подогрева, эжекционный аспиратор, шланг кислородный высокого давления (опция) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аспиратор для отсоса слизи новорожденных 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  | 1 шт |  |  |  |  |
|  | Воздушные бактериальные фильтры, комплект 50 шт. |  |  | 4 к-та |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы для системы увлажнения (губки) |  |  | 2 шт |  |  |  |  |
| 5 | Дополнительные условия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление копий документов по регистрации и сертификации аппарата в Минздраве РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в пост-гарантийный период |  |  |  |  |  |  |  |