Техническое задание на спирометр 1шт.

Функциональное назначение: Исследование функции внешнего дыхания.

| № | Комплектация и параметры | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым параметрам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |  |
| 1.1 | Соответствие оборудования действующим в РФ отечественным и международным стандартам | наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |
| 1.3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
| 2 | Технические характеристики: |  |  |
| 2.1 | Автоматическое измерение и расчет показателей функции внешнего дыхания (ФВД), все перечисленные параметры, не менее ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ПОС, МОС25%, МОС50%, МОС 75%, СОС 25-75%, СОС75-85%, ОФВ1, ИТ, МВЛ, МДО, ЧД, ДО, РОвд., Ровыд | наличие |  |
| 2.2 | Автоматическое сравнение измеренных параметров ФВД с должными величинами по стандартам: Клемент, ECCS, Knudson. | наличие |  |
| 2.3 | Тип датчика Термоанемометрический | наличие |  |
| 2.4 | Диапазон измерений объемных расходов воздуха при дыхании 0,1-15,0 л/с | наличие |  |
| 2.5 | Диапазон вычислений дыхательных объемов 0,1-10,0 л | наличие |  |

| 2.6 | Пределы допускаемой погрешности при измерении объемных расходов воздуха: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | абсолютной - в интервале от 0,1 до 1,5 л/с 0,075 л/сек | наличие |  |
| 2.6.2 | относительной - в интервале от 1,5 до 15,0 л/с 3% | наличие |  |
| 2.7 | Сопротивление дыханию, не более: |  |  |
| 2.7.1 | при потоке 1,0 л/с 30 Па (Зммвод.ст.) | наличие |  |
| 2.7.2 | при потоке 5,0 л/с 500 Па (50 мм вод. ст.) | наличие |  |
| 2.7.3 | при потоке 10,0 л/с 1500 Па (150 мм г ст.) | наличие |  |
| 2.8 | Объем "мертвого пространства" преобразователя воздушного потока не более 40 мл | наличие |  |
| 2.9 | Постоянная времени переходного процесса, не более 10 мс | наличие |  |
| 2.10 | Монохромный жидкокристаллический дисплей: |  |  |
| 2.10.1 | размер 115 х 86 мм | наличие |  |
| 2.10.2 | разрешение 320 х 240 точек | наличие |  |
| 2.10.3 | язык диалога русский /английский | наличие |  |
| 2.11 | Термочувствительная печать шириной 80 мм с разрешением 8 точек на мм | наличие |  |
| 2.12 | Габариты 21 Ох 190х 140 мм | наличие |  |
| 2.13 | Масса 1,5 кг | наличие |  |
| 2.14 | Напряжение питания 220 В ± 20% / 50 Гц | наличие |  |
| 2.15 | Аккумуляторная батарея 12 В | наличие |  |
| 2.16 | Питание от аккумулятора не менее 10 часов | наличие |  |
| 2.17 | Время зарядки не более 5 часов | наличие |  |
| 2.18 | Потребляемая мощность при питании от сети, менее 6 Вт | наличие |  |
| 2.19 | Диапазон рабочих температур от 15 до 35 °С | наличие |  |
| 2.20 | Класс безопасности IEC 601-1 | наличие |  |
| 2.21 | Класс защиты II, тип BF | наличие |  |
| 3 | Прочие характеристики: |  |  |
| 3.1 | Сохранение данных, не менее 100 исследований | наличие |  |

| 3.2 | Автоматическая регистрация даты и времени обследования | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Автоматическое масштабирование графиков | наличие |  |
| 3.4 | Режим медикаментозной пробы | наличие |  |
| 3.5 | Влагозащитная стерилизуемая встроенная клавиатура с числом кнопок не менее 24 | наличие |  |
| 3.6 | Отсутствие подвижных частей в измерительном тракте | наличие |  |
| 3.7 | Отсутствие подогреваемых частей в измерительном тракте | наличие |  |
| 4 | Комплектация: |  |  |
| 4.1 | Спирометр | наличие |  |
| 4.2 | Преобразователь воздушного потока | наличие |  |
| 4.3 | Комплект мундштуков | наличие |  |
| 4.4 | Термобумага 2 рулона | наличие |  |
| 4.5 | Зажим для носа | наличие |  |
| 4.6 | Адаптер сетевого питания | наличие |  |
| 4.7 | Калибровочный шприц, Зл | наличие |  |
| 4.8 | Аккумуляторная батарея | наличие |  |
| 5 | Гарантийный срок 24 месяца с момента подписания акта ввода в эксплуатацию | наличие |  |

Фидаров ОТ.