Лот №1

Лабораторное оборудование

1. Полностью автоматизированный биохимический анализатор – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический биохимический анализатор | Соответствие |  |
|  | Общая характеристика |  |  |
| 1. | Полностью автоматический биохимический анализатор для клинической химии произвольного доступа. | Наличие |  |
| 2 | Открытая система | Наличие |  |
|  | ## Технические данные |  |  |
| 1 | Производительность | Максимальная до 360 фотометрических тестов в час, средняя не менее 250 фотометрических тестов в час |  |
| 2 | Тип прибора | Настольный |  |
| 3 | Вес аналитического модуля | Вес не более 45 кг |  |
| 4 | Количество одновременно загружаемых образцов | Не менее 60 |  |
| 5 | Возможность непрерывной загрузки образцов | Непрерывная загрузка, по мере забора материала |  |
| 6 | Пробирки, размеры | Возможность использования первичных пробирок диаметром 13 мм и высотой 75 мм, педиатрических пробирок |  |
| 7 | Возможность загрузки срочных образцов | ### Возможно, не менее 60 |  |
| 8 | Охлаждение реагентов на борту | Охлаждаемый модуль, хранение реагентов на борту |  |
| 9 | Реагенты, количество одновременно загружаемых | Не менее 60 позиций, в охлаждаемом модуле (не менее 30 методик) |  |
| 10 | Количество адаптированных реагентов, поставляемых производителем | Более 50 |  |
| 11 | Проверка состояния реагентов | Наличие |  |
| 12 | Тип исследуемых проб | Сыворотка, плазма, моча, СМЖ |  |
| 13 | Объем образца на исследование | В пределах 2 – 200 мкл |  |
| 14 | Минимальный реакционный объем | Не более 220 мкл |  |
| 15 | ### Реакционные кюветы | Автоматически моющиеся, многоразовые, 100 шт. |  |
| 16 | Возможность повторных исследований | Наличие |  |
| 17 | Возможность автоматического разведения | Наличие |  |
| 18 | ### Источник света | Галоген-криптоновая лампа |  |
| 19 | Интерференционные фильтры, длина волны | 340,380,405,450,505, 546,578,600,650 и 700 нм |  |
| 20 | ### Считывание абсорбции | Моно- , биохроматическое |  |
| 21 | Типы реакций | Конечная точка с измерением бланка реактива или пробы, кинетика, кинетика с фиксированным временем, иммунотурбидиметрия. |  |
| 22 | Калибровка | Линейная, нелинейная, возможность интерполяции кривых |  |
| 23 | Контроль качества | Встроенная программа контроля качества |  |
| 24 | Возможность статистической обработки результатов | Построение графиков Леви-Дженнингса |  |
| 25 | Потребление воды | Не более 1 литра в час (4 мл на тест) |  |
| 26 | Возможность проведения дополнительных промывок | Наличие |  |
| 27 | Управление прибором | Наличие внешнего компьютера с параметрами не менее: процессор 2 ГГц , оперативная память 256 MB, жесткий диск 40 GB, CD-дисковод, 3 ½” флоппи-дисковод; обязательное наличие: независимой видео-карты, последовательного порта типа RS232C. Операционная система типа Windows XP(или эквивалент). Принтер. . |  |
| 28 | Программное обеспечение | На русском языке |  |
| 29 | Хранение данных | Неограниченное число методик, калибраторов контролей. Неограниченное количество результатов. |  |
| 30 | Вывод результатов | Распечатка индивидуальных и общих бланков, импорт в файл. |  |
| 31 | Гарантийный период на систему не менее | 12 месяцев |  |
| 32 | Наличие сервисной службы | Авторизованный сервис |  |
|  | ## Документы |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | ## Свидетельство об утверждения типа средств измерения | Наличие |  |
| 4 | Инструкции к прибору и реактивам | На русском языке |  |

- Анализатор автоматический гематологический – 4шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| - Концентрация эритроцитов RBC; | Наличие |  |
| - Концентрация лейкоцитов WBC; | Наличие |  |
| - Концентрация тромбоцитов PLT; | Наличие |  |
| - Концентрация гемоглобина HGB; | Наличие |  |
| - Гематокрит HCT; | Наличие |  |
| - Средний объем эритроцитов MCV; | Наличие |  |
| - Среднее содержание гемоглобина в эритроците MCH; | Наличие |  |
| - Средняя концентрация гемоглобина в эритроците MCHC; | Наличие |  |
| - Анизоцитоз эритроцитов RDW; | Наличие |  |
| - Анизоцитоз тромбоцитов PDW; | Наличие |  |
| - Средний объем тромбоцитов MPV; | Наличие |  |
| - Тромбокрит PCT; | Наличие |  |
| Дифференциация лейкоцитов по объему на три субпопуляции: |  |  |
| - лимфоциты, абсолютное значение LYM# | Наличие |  |
| - моноциты, абсолютное значение MON# | Наличие |  |
| - гранулоциты, абсолютное значение GRA# | Наличие |  |
| - лимфоциты, процентное содержание LYM% | Наличие |  |
| - моноциты, процентное содержание MON% | Наличие |  |
| - гранулоциты, процентное содержание GRA% | Наличие |  |
| Производительность, не менее 60 проб в час | Наличие |  |
| Объем пробы (без предварительного разведения), не более 10 мкл | Наличие |  |
| Объем реактивов на 1 исследование, не более 18 мл | Наличие |  |
| Реагенты в отдельных емкостях, позволяющие производить их смену по мере использования | Наличие |  |
| Управление с помощью сенсорного дисплея диаганалью около 8,4 дюймов | Наличие |  |
| Кол-во цветов дисплея около 256 | Наличие |  |
| Разрешение дисплея около 640 х 480 пикселей | Наличие |  |
| Вакуумный насос безкомпрессорного типа | Наличие |  |
| Встроенная операционная система типа Linux (или эквивалент) | Наличие |  |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |  |
| Встроенная программа архивации результатов | Наличие |  |
| Возможность архивирования и хранения результатов на на внешнем носителе | Наличие |  |
| подключаемом через разъем типа USB | Наличие |  |
| Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| Возможность подключение внешнего принтера типа USB на обычной бумаге | Наличие |  |
| Наличие интерфейса типа RS 232 | Наличие |  |
| Наличие порта типа USB, не менее 3 шт | Наличие |  |
| Наличие сетевого порта типа RJ-45 | Наличие |  |
| Возможность подключения считывателя штрих-кодов, опция | Опция |  |
| Виртуальная клавиатура | Наличие |  |
| Возможность подключения внешней клавиатуры типа USB или типа PS2, опция | Опция |  |
| Ежеквартальное обслуживание | Не требуется |  |
| Еженедельное обслуживание | Не требуется |  |
| Сериный номер прибора, подтвержденный производителем предлагаемого оборудования, | Наличие |  |
| и свидетельствующий о том, что оборудование является новым | Наличие |  |
| Год выпуска оборудования не ранее 2010 года | Наличие |  |
| Размеры, мм не более | 430х360х360 |  |
| Вес, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 14 кг |  |
| Стартовый Комплект реагентов включающий: |  |  |
| Реагент для разведения, не мене | 1шт |  |
| Лизирующий реагент, не мене | 1шт |  |
| Реагент для промывания, не мене | 2шт |  |
| Депротеинизатор, не мене | 1шт |  |
| включая контрольные материалы и пробоотборники | Наличие |  |
| Пробоотборники: капиллярные пробирки с EDTA - не менее 100 шт. | Наличие |  |
| Гарантия не менее 12 месяцев, подтвержденная производителем | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ | Наличие |  |
| Сертификат ГОСТ | Наличие |  |

3. Анализатор мочи полуавтоматический – 2шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| принцип измерения | отражательная фотометрия |  |
| Технология | Обработка изображения приборами с зарядовой связью (CCD) |  |
| измерение | "сухая" химия на тест-полосках |  |
| Тест-полоски | имеют регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |
| измеряемые параметры | Билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рН, нитриты, лейкоциты, удельная плотность |  |
| подача тест-полосок | конвейерная |  |
| длины волн | 480, 550, 650нм |  |
| Максимальная производительность не менее | 500 полосок /час |  |
| Память не менее | последние 1000 результатов |  |
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей не менее 4 х 24 символа |  |
| принтер | Не менее 57мм термический принтер (2 линии в секунду) |  |
| Внешний адаптер питания | Типа 7,5 В DC/3А |  |
| интерфейс | Последовательный порт типа RS 232, ввод с клавиатуры |  |
| дополнительные устройства | Возможность подключения считывателя штрих-кода, клавиатуры |  |
| Управление | 16-ти кнопочная цифровая мембранная клавиатура |  |
|  | Наличие лотка для отработанных тест-полосок |  |
| Габариты допустимое отклонение, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 480х290х165мм |  |
| Вес, около | 10 кг |  |
| рабочая температура | От +15 до +35 °С |  |
| Влажность | От 0% до 85% |  |
| комплект поставки: | Аппарат -1 |  |
|  | Приводной цилиндр -1 |  |
|  | Цилиндр 2 - 1 |  |
|  | Ремень - 6 |  |
|  | Адаптер питания -1 |  |
|  | Шнур питания -1 |  |
|  | Кабель последовательной связи -1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации - 1 |  |
|  | Бумага для принтера -1 |  |
| Документация | на русском языке |  |
| наличие МЗ РФ |  |  |

4. Коагулометр автоматический – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Автоматический четырехканальный коагулометр | 1 шт |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Принцип регистрации | Оптический, турбодиметрия 400нм , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% |  |
|  | Полностью открытая система | Возможность программирования всех тестов |  |
|  | Количество независимых каналов, не менее | 4 |  |
|  | Возможность проведения клоттинговых, хромогенных и иммунологических тестов | Наличие |  |
|  | Перечень выполняемых тестов | - Протромбиновое время - АЧТВ - Тромбиновое время - Фибриноген - Факторы V, VII, VIII, IX, X, XI, XII - Антитромбин III - APC резистентность - Волчаночный антикоагулянт скрининг, подтверждение - Гепарин - Протеин С - Протеин S - D-димер Фактор Виллебрандта |  |
|  | Возможность определения ПВ и фибриногена при помощи одного теста; Наличие у производителя прибора тест-систем собственного производства | Наличие |  |
|  | Характеристики образца | Иктеричные и липэмические образцы |  |
|  | Скорость определения ПВ, не менее | 110 тест/час |  |
|  | Скорость определения АЧТВ, не менее | 45 тест/час |  |
|  | Количество реакционных ячеек на борту не менее | 21 |  |
|  | Количество охлаждаемых реакционных ячеек не менее | 6 |  |
|  | Количество реакционных ячеек при 37.2С не менее | 6 |  |
|  | Построение калибровочных кривых по каждому методу (Автоматическая калибровка или ручной ввод( | Не менее чем по 6 точкам |  |
|  | Автоматического старт после внесения реагента | Наличие |  |
|  | Встроенный Бар код ридер | Наличие |  |
|  | Позиция для срочной пробы | Наличие |  |
|  | Реагентные ячейки, инкубируемые при комнатной температуре, не менее | 6 |  |
|  | Реагентные ячейки, охлаждаемые до 15С, не менее | 6 |  |
|  | Возможность выбора режима работы (Последовательный, по пациентам, срочные анализы) | Наличие |  |
|  | Объем реакционной кюветы от 150 до 1000 мкл | Наличие |  |
|  | Встроенный принтер | Наличие |  |
|  | Возможность подключения внешнего принтера | Наличие |  |
|  | Функция прокола колпачка | Наличие |  |
|  | Наличие одного пробозаборника для взятие проб и реагентов | Наличие |  |
|  | Мониторинг расхода реагентов, кювет и моющего раствора | Наличие |  |
|  | Сохраняемая стандартная кривая, построенная не менее, чем по 9 точкам | Наличие |  |
|  | Ширина кюветы не более | 5 мм |  |
|  | Встроенный контроль качества | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей не менее 70 х 70 мм | Наличие |  |
|  | Оригинальное программное обеспечение на русском языке для подключения к ПК включающее: 1)Распечатка бланка анализа пациента на русском языке 2)Встроенный контроль качества по правилам Вестгарта (построение графиков Леви-Дженингса) 3)Гибкая база данных, ограничивается по размеру только памятью компьютера | Наличие | . |
|  | Система безопасности (пароль) | Наличие |  |
|  | Стартовый комплект расходных материалов: |  |  |
|  | 1. Тест-система типа Тромбопластин (высокая чувствительность)» (10х5.0мл) и CaCl2 – 1000 тестов | 1 шт. |  |
|  | 2. Тест-система типа Диагностика тромбофилий, АРРТ-SI реагент с хлоридом кальция» (10х5.0мл) и CaCl2 - 1000 тестов | 1 шт. |  |
|  | 3.Тест-система типа Количественное определение фибриногена 400 тестов | 1 шт. |  |
|  | 4. Тромбиновое время – 1000 тестов | 1 шт. |  |
|  | 5. Контроль норма для ПВ и АЧТВ (10х1 мл) | 1 шт. |  |
|  | 6. Контроль границы патологии для ПВ и АЧТВ – AB-TROL 2 (10х1 мл) | 1 шт. |  |
|  | 7. Контроль высокой патологии патологии для ПВ и АЧТВ – AB-TROL 3 (10х1 мл) | 1 шт. |  |
|  | 8. Референсная плазма для калибровки коагуляционных тестов (SARP) (10х1мл) | 1 шт. |  |
|  | 9. Промывочная жидкость 3х1,25 л | 2 шт. |  |
|  | 10.Чистящая жидкость 500 мл | 1 шт. |  |
|  | Обязательное дополнительное оборудование |  |  |
|  | Персональный компьютер: микропроцессор не менее 800MHz и не менее 256 мегабайт оперативной памяти: ОС типа Microsoft Windows 2000/XP/VISTA (или эквивалент) не менее 30 MB свободного места на жестком диске. Ком –порт типа (RS 232) или эквивалент |  |  |
|  | Рекомендуемое дополнительное |  |  |
|  | Внешний принтер |  |  |
|  | Документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством): - Отказное письмо ВНИИС - Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
|  | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| . | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служба, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |  |

5. Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарственных средств и вакцин – 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Специализированный холодильник для хранения биологических продуктов | Соответствие |  |
| Температурный диапазон +2…+14˚С | Не уже |  |
| Объем холодильной камеры 158 л | Не менее |  |
| Размеры внешние (ШxГxВ) 800  450 1050 мм | Не более |  |
| Размеры внутренние (ШxГxВ) 720  300  725 мм | Не менее |  |
| Микропроцессорное управление, контроль температуры | Соответствие |  |
| Цифровой температурный дисплей | Соответствие |  |
| Функция самодиагностики | Соответствие |  |
| Материал камеры оцинкованная сталь с акриловым покрытием | Соответствие |  |
| Сетчатые полки, оцинкованная сталь, изменяемые по высоте | Соответствие |  |
| Количество полок 2 шт. | Не менее |  |
| Двери раздвижные, двойное стекло, покрытое теплоотражающей пленкой | Соответствие |  |
| Количество дверей 2 шт. | Соответствие |  |
| Метод охлаждения - принудительная циркуляция холодного воздуха | Соответствие |  |
| Автоматическая циклическая система размораживания без повышения температуры внутри камеры | Соответствие |  |
| Освещение камеры, люминесцентная лампа 20 Вт  1 шт. | Соответствие |  |
| Точность установки температуры 1,0 ˚С | Соответствие |  |
| Замок на двери | Соответствие |  |
| Система сигнализации высокой/низкой температуры | Соответствие |  |
| Сигнализация открытия двери (с возможностью отключения), если дверь не была закрыта 30 сек. | Соответствие |  |
| Возможность установки автоматического самописца температуры | Соответствие |  |
| Вес 59 кг | Не более |  |
| Регистрационное удостоверение | Соответствие |  |
| Сертификат соответствия | Соответствие |  |
| Гарантийное обслуживание 1 год | Соответствие |  |

6. Настольная центрифуга с ротором с качающимися стаканами– 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |
| Настольная малая лабораторная центрифуга с микропроцессорным контролем | Соответствие |  |
| 1.1. Комплект поставки |  |  |
| Комплект поставки: центрифуга с ротором с качающимися стаканами (подвесками) и комплектом индивидуальных стаканов (подвесок) для пробирок на 7 и 10/15 мл и вставками для коротких пробирок на 5 мл, а также ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ набор вставок для коротких пробирок. | Соответствие |  |
| 1.2. Характеристики ротора |  |  |
| Ротор с качающимися стаканами |  |  |
| Вместимость ротора с качающимися стаканами не менее: 1) 8х5 мл, 2) 8х7 мл 3) 8х10/15 мл. | Соответствие |  |
| Максимальная скорость для данного ротора не менее 3600 об/мин. | Соответствие |  |
| Максимальное ускорение для данного ротора не менее 2028хg | Соответствие |  |
| Возможность автоклавирования | Соответствие |  |
| 1.3. Общие характеристики центрифуги |  |  |
| Шаг изменения скорости 100 об/мин | Соответствие |  |
| Таймер 1 - 99 мин, возможность продолжительной работы | Соответствие |  |
| Режим При нажатии и удержании кнопки ротор разгоняется до максимальной скорости, при которой происходит центрифугирование до тех пор, пока кнопка не будет отпущена, после чего ротор останавливается с максимальным торможением | Соответствие |  |
| Сенсорная панель управления (установка скорости, времени) | Соответствие |  |
| Управление микропроцессорное | Соответствие |  |
| Сохранение в памяти последних введенных данных | Соответствие |  |
| Программа самодиагностики при запуске | Соответствие |  |
| Автоматическое запирание крышки камеры ротора при нажатии | Соответствие |  |
| Привод индукционный | Соответствие |  |
| Максимальный уровень шума менее 60 дБ | Соответствие |  |
| Габаритные размеры не более 315х380х475 мм | Соответствие |  |
| Вес примерно 30 кг | Соответствие |  |
| Мощность 180 Вт , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | Соответствие |  |
| 2. Дополнительная часть |  |  |
| 2.1. Возможность дополнительной комплектации |  |  |
| Возможность дополнительной комплектации роторами: 1) Угловой ротор 12х10/15. | Соответствие |  |
| 2.2. Документы и сервис |  |  |
| Инструкция на русском языке | Соответствие |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ и сертификат соответствия | Соответствие |  |
| Авторизованный сервисный центр | Соответствие |  |
| Гарантийное обслуживание не менее 24 месяца | Соответствие |  |

7. Центрифуга медицинская – 2шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Скорость центрифугирования, об/мин | 100…3000 (дискретность 100) |  |
| Максимальное гравитационное поле, Gmax | Не менее 1900 |  |
| Диапазон таймера, мин | 1…99 ((дискретность 1) |  |
| Количество пробирок в роторе, шт | Не менее 12 |  |
| Применяемые пробирки (диаметр x длина), не более, мм | 17 х 100 |  |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, Дб(А) | Не более 55 |  |
| Питание от сети, В/Гц | 220/50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более120 |  |
| Габаритные размеры (д x ш x в), мм | Не более 416х398х244 |  |
| Масса, кг | Не более 10,5 |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | Не более 440х460х280 |  |
| Масса (с упаковкой), кг | Не более 11 |  |

8.Аквадистиллятор электрический- 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистиллятор электрический производительностью не менее 25 литров в час, предназначен для производства воды для инъекций. Качество производимой воды соответствует требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания. Качество исходной воды при этом должно соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л. Производит как горячую (+80ºС), так и охлажденную (не более +40ºС) воду. Электропроводность производимой воды – не хуже 5х10-4 См/м. Легко объединяется со сборником для хранения воды в единую систему. | Соответствие |  |
| 2 | Используется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях; в любом производстве, где необходимо использование воды указанной степени очистки. | Соответствие |  |
| 3 | Производительность, л/ч | Не менее 25 |  |
| 4 | Допуск на производительность | Неболее -10% |  |
| 5 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не более 655х360х680 |  |
| 6 | Напряжение, В | Не менее 380 |  |
| 7 | Мощность, кВт | Не менее 20 |  |
| 8 | Масса, не более, кг | 17 |  |
| 9 | Время установления рабочего режима, не более, мин. | 15 |  |
| 10 | Количество потребляемой воды, не более, л/ч | 200 |  |
| 11 | Исполнение | настенное |  |
| 12 | Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали | Соответствие |  |
| 13 | Встроенный электроблок | Наличие |  |
| 14 | Быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения для более свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта | Соответствие |  |
| 15 | Электронный датчик уровня воды в камере испарения | Наличие |  |
| 16 | Съемный холодильник для получения охлажденной воды | Наличие |  |
| 17 | Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды | Наличие |  |
| 18 | Система газоотделения при очистке пара | Наличие |  |
| 19 | Одна точка подключения к дренажной линии | Наличие |  |
| 20 | Время непрерывной работы | не менее 8 часов |  |
| 21 | Срок эксплуатации | не менее 5 лет |  |
| 22 | Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении централизованной подачи воды | Наличие |  |
| 23 | Автоматическое отключение ТЭНов при понижении воды в камере испарения ниже допустимого | Наличие |  |
| 24 | Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение | Наличие |  |
| 25 | Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника | Наличие |  |
| 26 | Комплектность постави | Наличие |  |
| 27 | Шланг присоединительный – 2 шт | Наличие |  |
| 28 | Трубка силиконовая для слива полученной воды – 1 шт | Наличие |  |
| 29 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |
| 30 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
| 31 | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |  |
| 32 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 33 | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |

9. Инкубатор лабораторный - 3шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Микробиологический инкубатор | Соответствие |  |
| Внешние размеры (ШxГxВ) 580х595х820 мм | Не более |  |
| Внутренние размеры (ШxГxВ) 450х460х450 мм | Не менее |  |
| Объем 93 л | Не менее |  |
| Изоляция: стекловолокно | Соответствие |  |
| Температура от Ткомн.+5 до 80С | Не уже |  |
| Точность поддержания температуры при 37С: 0,2С (до 60С), 0,5С (от 60 до 80С) | Соответствие |  |
| Равномерность температуры при 37С: 1,0С | Соответствие |  |
| Микропроцессорный контроль температуры (PID система) | Соответствие |  |
| Температурный датчик - термистор | Соответствие |  |
| Различные системы тревог | Соответствие |  |
| Независимое устройство защиты от превышения температуры | Соответствие |  |
| Внешняя отделка: оцинкованная сталь с акриловым покрытием | Соответствие |  |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Соответствие |  |
| Полки из нержавеющей стали | Соответствие |  |
| Количество полок 2 шт. | Не менее |  |
| Яркий цифровой дисплей, сенсорная панель | Соответствие |  |
| Автоматический таймер с функцией задержки от 0 до 99 ч 59 мин | Соответствие |  |
| Масса 44 кг | Не более |  |
| Потребляемая мощность 200 Вт | Соответствие |  |
| Регистрационное удостоверение РФ | Соответствие |  |
| Сертификат соответствия | Соответствие |  |
| Гарантийное обслуживание 12 месяцев | Соответствие |  |

- Весы электронные лабораторные – 2шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Корпус изготовлен из ударопрочного типа ABS-пластика Весовая чаша из нержавеющей стали Стеклянная ветрозащита в комплекте Высококонтрастный ЖК дисплей с подсветкой Текстовое меню Индикатор уровня на передней панели - постоянный визуальный контроль положения весов Монолитная ячейка Встроенная калибровочная гиря Интерфейс типа RS-232 (или эквивалент) Защита от перегрузки Функция самотестирования Питание через адаптер сетевого питания Счет штук Взвешивание в процентах Усреднение и контроль рецептуры Определение плотности Взвешивание под весами 4-х уровневый фильтр устранения вибраций Автоматическое обнуление и тарирование Наибольший предел взвешивания не менее 620 г Наименьший предел взвешивания 0,1 г не боллее Дискретность не более 1 мг Диаметр весовой чашки 115 мм , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% Температурный диапазон от +10°с до +30°с Размеры габаритные, около 230х303х136 мм Масса, кг 3,6, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% Класс точности по ГОСТ 24104-2001: 1 | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |

11. Шкаф вытяжной – 2шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для защиты оператора и окружающей среды при работе с опасными веществами | Соответствие |  |
| 2 | Вытяжной шкаф применяется в лабораториях для работы с химически вредными веществами, с эффективным удалением их из рабочей зоны; для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с возникновением и распространением токсичных паров и газов, вредных для здоровья человека. Шкаф вытяжной используется в составе с внешней вытяжной системой. Шкаф вытяжной применяется в лабораториях различного профиля | Соответствие |  |
| 3 | Наклонная лицевая поверхность бокса, цельнометаллический корпус с порошковым покрытием, подсветка рабочей камеры шкафа вытяжного, обратный клапан, гибкий воздуховод, плоская несъемная столешница шкафа вытяжного выполнена из нержавеющей стали, закаленное фронтальное (поднимающееся) стекло, 2 розетки, подставка на стационарных опорах | Соответствие |  |
| 4 | Внешние габаритные размеры шкафа вытяжного, мм (ШхГхВ) 1020х550х1045 | Не более |  |
| 5 | Габариты рабочей камеры шкафа вытяжного, мм (ШхГхВ) 1015х535х655 | Не менее |  |
| 6 | Габариты размеры подставки, мм (ШхГхВ) 1015х510х660 | Не более |  |
| 7 | Освещение рабочей поверхности шкафа вытяжного, Лк, | не менее 1000 |  |
| 8 | Масса бокса шкафа вытяжного, кг 70 | Не более |  |
| 9 | Производительность удаляемого из рабочей камеры шкафа воздуха,м3/час 350 | Не менее |  |
| 10 | Мощность лампы освещения рабочей камеры шкафа вытяжного, Вт 30 | Не более |  |
| 11 | Мощность, потребляемая от сети, Вт, | не более 40 |  |
| 12 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |
| 13 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
| 14 | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |  |
| 15 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 16 | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |

- Микроскоп лабораторный бинокулярный – 4шт.

| Параметр | Требование технического задания |  |  |  | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее увеличение | Не менее 40-1600× |  |  |  |  |
|  | Межзрачковое расстояние 55~75 мм |  |  |  |  |
|  | Угол наклона не менее 30° |  |  |  |  |
| Окуляры | Широкопольные (пара) WF10×/20 мм |  | Диоптрийная подстройка на каждом окуляре. Посадочный диаметр 30 мм. |  |  |
|  | Широкопольные (пара) WF16×/15 мм |  |  |  |  |
| Объективы | Увеличение | Числовая апертура | Парфокальное расстояние | Цвет маркировки |  |
|  | 4× | 0.1 | 45 мм | красный |  |
|  | 10× | 0.25 | 45 мм | желтый |  |
|  | 40× | 0.65 | 45 мм | голубой |  |
|  | 100× | 1.25 МИ | 45 мм | белый |  |
| Конденсор | Конструкция типа Аббе, числовая апертура 1.25, с регулируемой ирисовой диафрагмой и держателем светофильтров |  |  |  |  |
| Освещение | Галогенная лампа 12 В/20 Вт Плавная регулировка яркости освещения |  |  |  |  |

13. . Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный – 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Электронный счетчик лейкоцитарной формулы крови предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, счета эритроцитов и других счетных процедур, применяемых при анализе крови. | Соответствие |  |
| Счетчик обеспечивает независимый счет по не менее чем 24- каналам с представлением результатов счета на цифровом табло | Соответствие |  |
| Счетчик обеспечивает представление следующих результатов: | общей суммы; - абсолютных значений по каждому каналу (виду клеток); - % от общей суммы по каждому каналу |  |
| Счетчик позволяет устанавливать с дискретностью "50" контрольную сумму с выдачей звукового сигнала по достижении этой суммы. | Соответствие |  |
| Ввод информации в счетчик - клавишный, с звуковым подтверждением нажатия. | Соответствие |  |
| Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев |  |

14. Биохимический анализатор – 2шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Полуавтоматический биохимический анализатор |  |  |  |
|  | Общая характеристика |  |  |
| 1. | Полуавтоматический биохимический анализатор для клинической химии, иммунохимии | Наличие |  |
|  | - Технические данные |  |  |
| 1 | Проточная кювета | Наличие встроенной кварцевой проточной кюветы |  |
| 2 | Контроль температуры | Термостатирование в приборе за счет элементов типа Пелтье; 25º С, 30º С, 37º С |  |
| 3 | Экран | Сенсорный встроенный экран диаганальню не менее 12,5 см. Возможность построения реакционного графика |  |
| 4 | Минимальный реакционный объем не более | 200 мкл |  |
| 5 | Считывание абсорбции | Моно -, биохроматическое |  |
| 6 | Режимы измерения | По конечной точке, Двухточечный режим (кинетика по стандарту), кинетика |  |
| 7 | Длина волны | От 300 до 630 нм, 6 встроенных светофильтров |  |
| 8 | Методики | Одновременное программирование более 100 методик |  |
| 9 | Объем памяти не менее | - Память на 1060 измерений |  |
| 10 | Контроль качества | Хранение в памяти результатов контроля качества в течение не менее чем 31 дня |  |
| 11 | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| 12 | Гарантийный период на систему не менее | 12 месяцев |  |
| 13 | Наличие сервисной службы | Авторизованный сервис |  |
| 14 | - Установка прибора и обучение персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | - Документы |  |  |
| 1 | - Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 2 | - Сертификат соответствия Госстандарта России | Не подлежит обязательной сертификации |  |
| 3. | - Сертификат утверждения типа (метрологический) | Наличие |  |
|  | - Стартовый комплект расходных материалов |  |  |
|  | АЛЬБУМИН Albumin 5*62 мл. ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ALP 4*50 мл 4*11 мл. АМИЛАЗА Amylasa 4*62 мл. AЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ALT 4*50 мл 4*11 мл. АСПАРТАМИНОТРАНСФЕРАЗА AST 4*50 мл 4*11 мл. ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН Bilirubin direct 4*50 мл 4*11 мл. ОБЩИЙ БИЛИРУБИН Bilirubin total 4*50 мл 4*11 мл. ХОЛЕСТЕРИН Cholesterol 4*62 мл. КРЕАТИНИН Creatinine 6*35 мл 6*13 мл. КРЕАТИНКИНАЗА CK-NAC 4*50 мл 4*11 мл. КРЕАТИНКИНАЗА MB 4*50 мл 4*11 мл. ЖЕЛЕЗО Iron 4*50 мл 4*11 мл. ГЛЮКОЗА Glucose 4*50 мл 4*11 мл. ОБЩИЙ БЕЛОК Total protein 4*62 мл. ТРИГЛИЦЕРИДЫ Triglycerides 4*62 мл. ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА. МОЧЕВИНА Urea 5*42 мл 5*10 мл. МОЧЕВАЯ КИСЛОТА Uric acid 5*42 мл 5*10 мл. C РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК CRP 3*31 мл 3*8 мл. ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ HDL cholesterol 2*40мл 2*14 мл. ХОЛЕСТЕРИН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ LDL cholesterol 2*40мл 2*14 мл. Мультикалибратор. Калибратор на С - РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК. Калибратор на КРЕАТИНКИНАЗА МБ. Калибратор на ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ. Контроль на С - РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК уровень 1. Контроль на С - РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК уровень 2. Контроль на ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ уровень 1. Контроль на ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ уровень 2. Контроль на КРЕАТИНКИНАЗА МБ. Универсальный контроль Биохимия, Уровень 1. Универсальный контроль Биохимия, Уровень 2. | Кол-во расходных материалов в стартовом комплекте не должно быть менее 1 упаковки, общий объем не менее обозначенного |  |

15. Коагулометр полуавтоматический четырехканальный – 1шт.

| № | Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
|  | Принцип регистрации | Оптический |  |
|  | Открытость системы | Полностью открытая (Возможность программирования всех тестов) |  |
|  | Количество каналов | Не менее четырех |  |
|  | Механизм перемешивания | Металлические циллиндры |  |
|  | Клавиатура | Мембранная |  |
|  | Реакционные ячейки | Не менее 4 для реагентов |  |
|  | Инкубируемые ячейки | Не менее 16 для образцов |  |
|  | Ячейки для реагентов | Не менее 4 |  |
|  | Ячейки для калибровки температуры | Не менее одной |  |
|  | Реагентные ячейки | Не менее 4 для реагентов |  |
|  | Инкубируемые ячейки | Не менее 16 для образцов |  |
|  | Объем реакционной кюветы | 150-300мкл |  |
|  | Автоматический старт после внесения реагента | Да |  |
|  | Встроенный принтер | Да |  |
|  | Возможность подключения внешнего принтера | Да |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей | Да |  |
|  | Характеристики образца | Иктеричные и липэмические образцы |  |
|  | Сохраняемые тесты | Не менее 7 Тесты - ПВ, АПТВ, фибриноген g/l, mg/dl, тромбиновое время, внутренний фактор (фактор VIII, IX, XI, XII), внешний фактор (II, V,VII, X); |  |
|  | Тестов на образец | Не менее 4 |  |
|  | Дополнительные тесты | На карте памяти |  |
|  | Встроенный контроль качества | Наличие |  |
|  | Сохраняемая стандартная кривая | (по 9 точкам) |  |
|  | Ширина кюветы | 5 мм |  |
|  | Контроль температуры | 37,4оС+-0,3оС |  |
|  | Размер, , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 273х348х125 мм |  |
|  | Система безопасности (пароль) | Наличие |  |
|  | Интерфейс | типаRS-232 , chip cart reader |  |
|  | Вес, около | 5,3 кг |  |
|  | Количество каналов | Не менее 4 |  |
|  | Гарантия не мене | 1 год |  |
|  | Инструкция | на русском и английском языках |  |
|  | Сервисное обслуживание | Наличие |  |

- Глюкометр – 1шт.

| параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Время измерения, секунд | Не более 5 |  |
| Объем капли крови, мкл | Не более 1 |  |
| Диапазон измерений, моль/л | 1,1 - 33,3 |  |
| Принцип измерения | электрохимический |  |
| Память, число измерений | Не менее 150 |  |
| Калибровка | по плазме |  |
| Средний результат | За 14 и 30 дней |  |
| Задание кода тест-полосок | вручную |  |
| Связь с компьютером | через опциональный кабель |  |
| Питание | 1 батарейка-таблетка |  |
| Габариты (размеры), мм | Не более 79 х 57 х 21 |  |
| Вес, г | Не более 42,5 |  |
| Комплектация |  |  |
| Батарейка | 1шт. |  |
| Тест-полоски, штук | 10шт. |  |
| Ручка-прокалыватель | 1шт. |  |
| Ланцеты, штук | 10шт. |  |
| Чехол | 1шт. |  |
| Инструкция | 1шт. |  |
| Контрольный раствор | 1шт. |  |

- Цифровой спектрофотометр – 1шт.

| № п/п | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |  |  |
|  | ### Общие требования | ДА |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России - наличие | ДА |  |  |  |
| ## Требуемые характеристики |  |  |  |  | ДА |
| 1 | Применение в клинико-диагностических, промышленных, научно-исследовательских лабораториях | ДА |  |  |  |
| 2 | Открытая система для любых методик и реактивов | ДА |  |  |  |
| 3 | Ручная установка длины волны | ДА |  |  |  |
| 4 | Механический переключатель режимов | ДА |  |  |  |
| 5 | Отсутствие необходимости расчета с помощью графиков | ДА |  |  |  |
| 6 | Диапазон измерения от 300 до 1000 нм | ДА |  |  |  |
| 7 | Точность установки длины волны ± 2 нм при 365-546 нм | ДА |  |  |  |
| 8 | Шкала длины волны не более 2 нм | ДА |  |  |  |
| 9 | Спектроскоп- дифракционная решетка с частотой не менее 1200 линий/мм | ДА |  |  |  |
| 10 | Точность фотометра ± 2% | ДА |  |  |  |
| 11 | Источник света- криптоновая лампа с линзой, 5 В, 1 А, не менее | ДА |  |  |  |
| 12 | Срок работы лампы не менее 2 000 часов | ДА |  |  |  |
| 13 | Рассеяние пучка света не более 0,5% коэффициента светопропускания при 340 нм | ДА |  |  |  |
| 14 | Диапазоны фотометрических режимов: - коэффициент светопропускания (Т) 0~110.0% - абсорбция (А) 0~1.999 - концентрация (С) 0~1999 | ДА |  |  |  |
| 15 | Ширина полосы светопропускания во всем диапазоне не более 10 нм | ДА |  |  |  |
| 16 | Питание 90-240 АС (автонастройка), 50/60 Гц, 15 Вт | ДА |  |  |  |
| 17 | Аналоговый выход -наличие | ДА |  |  |  |
| 18 | Объем пробы не более 1,0 мл | ДА |  |  |  |
| 19 | Возможность объема пробы не более 0,5мл при измерении в микрокюветах (10х4х45 мм) | ДА |  |  |  |
| 20 | Работа в стандартных кюветах 10х10х45; круглых пробирках (внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 12 мм, длина 105 мм) | ДА |  |  |  |
| 21 | Наличие штатива для пробирок (12х10х105) | ДА |  |  |  |
| 22 | Реагент для определения глюкозы | ДА |  |  |  |
| 23 | Дисплей цифровой, красный люминесцентный , не менее 3 ½ цифры | ДА |  |  |  |
| 24 | Детектор – кремниевый фотодиод | ДА |  |  |  |
| 25 | Рабочая температура от + 10 до + 40 градусов | ДА |  |  |  |
| 26 | Гарантия не менее 3 лет | ДА |  |  |  |
| 27 | Габариты не более 270х285х155 мм | ДА |  |  |  |
| 8 | Вес не более 4,7 кг (нетто) | ДА |  |  |  |
| 29 | Инструкция на русском языке - наличие |  |  |  |  |

18. Автоклав вертикальный с системой охлаждения – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика |  |  |
|  | Предназначен для использования в стерилизационных помещениях, в операционных блоках, лабораториях, аптеках и других отделениях лечебно-профилактических учреждений без изменения существующих подводок технических сред |  |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
|  | Объем камеры | Не менее 110 л |  |
|  | Тип загрузки | Вертикальный, крышка открывается вверх |  |
|  | Система охлаждения | Форсированное охлаждение для быстрого снижения давления после стерилизации без выпуска пара |  |
|  | Подключение к системе водоснабжения и канализации | Не требуется |  |
|  | Максимальная температура стерилизации | Не менее 135 °С |  |
|  | Максимальное давление внутри камеры | Не менее 0,26 МПа |  |
|  | Ширина стерилизатора | Не более 667 мм |  |
|  | Высота стерилизатора | Не более 1191 мм |  |
|  | Длина стерилизатора | Не более 652 мм |  |
|  | Камера стерилизатора | Цилиндрическая |  |
|  | Внутренние размеры камеры | Не менее ф420 х 790 мм |  |
|  | Параметры напряжения | 2-х фазное , 220 В |  |
|  | Потребляемая мощность стерилизатора | Не более 4,0 кВт |  |
|  | Парогенератор | Встроенный, необслуживаемый аккумулирующего типа |  |
|  | Материал камеры стерилизатора | Нержавеющая сталь SUS 304 или эквивалент |  |
|  | Метод сушки | Остаточным теплом |  |
|  | Таймер стерилизации с показом остатка времени | 1 - 250 мин |  |
|  | Вес стерилизатора (нетто) | Не более 85 кг |  |
|  | Электронный блок управления (дисплей и меню) | Сенсорный дисплей с индикацией процесса |  |
|  | Программы стерилизации | Предустановленные режимы: 121°С/20 минут, возможность задания своих программ с шагом 1°С и 1 минута |  |
|  | Запирающий механизм крышки стерилизатора | Электромеханический, с рычагом |  |
|  | Блокировки стерилизатора | Блокировка крышки при наличии давления или высокой температуры внутри камеры |  |
|  | Манометр | Не менее 0,4 Мпа |  |
|  | Сетчатая корзина из нержавеющей стали в комплекте | Не менее 2 |  |
|  | Колеса | Со стопорами |  |
|  | Защита нагревателя | Кожух нагревателя |  |
| 3. | Документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством): - Сертификат соответствия ГОСТ РФ - Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России - Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Гарантия на камеру стерилизатора | Не менее 10 лет |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служба имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |  |

19. Стерилизатор сухожаровой – 5шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Объем камеры (л): , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 90 |  |
| Габариты аппарата с основанием (ширина х высота х глубина) (мм): | Не более 580*595*820 |  |
| Размеры камеры (ширина х высота х глубина) (мм): | Не менее 450*450*450 |  |
| Материал камеры- нержавеющая сталь (SUS304) | наличие |  |
| Максимальная потребляемая мощность (кВА): , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 1,5 |  |
| Управление микропроцессорное на системе PID | наличие |  |
| Принудительная конвекция | наличие |  |
| Контролируемость температуры | 1оС |  |
| Питание В/Гц | 230/50 |  |
| Внешняя поверхность | Оцинкованный стальной лист, полиакрилатная окраска |  |
| Внутренние поверхности | Нержавеющая сталь (SUS304) |  |
| Смотровое окно | Усиленное стекло х 3,(ш)150мм, (в)380 мм |  |
| Механизм предотвращения перегрева | Встроенный термистор, позистор |  |
| вентилятор (внутренний) | Вентилятор |  |
| вентилятор (внешний) | Пропеллерный вентилятор |  |
| вес не более: | 66 |  |
| Наличие жидкокристаллического дисплея: | наличие |  |
| Равномерность t в каждой точке пространства камеры: | 2оС |  |
| Время нагрева стерилизатора до максимальной температуры , не более мин: | 60 мин |  |
| Время охлаждения до температуры 80° С не более, мин. | 30 мин |  |
| Таймер на базе микрокомпьютера | наличие |  |
| Наличие звукового сигнала при отклонении от заданных значений режимов работы | наличие |  |
| Наличие функций самопроверки и защиты при отклонениях в температурных режимах и работе аппарата | наличие |  |
| Наличие независимого температурного дачика, регистрирующего отклонения температуры от нормальной или заданной | наличие |  |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более: | +/-4 |  |
| Наличие энергонезависимой памяти для хранения параметров режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы | наличие |  |
| Возможность передачи информации | наличие |  |
| Наличие функции принудительного охлаждения посредством дополнительного контура охлаждения | наличие |  |
| Стандартная комплектация аппаратов должна включать: |  |  |
| Держатель для выгрузки кювет и сетчатых полок | 1 |  |
| Предохранительный клапан давления | 1 |  |
| Предохранитель ограничения тока | 1 |  |
| Прокладка двери | 1 |  |
| Дырчатая кювета из нерж. стали (шт.): | 4 |  |
| Проволочная вставка стерилизационной камеры | 1 |  |
| Температуры стерилизации | До 200 оС |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |

20. Автоматический анализатор СОЭ – 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Характеристика предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Микрофотометрический капиллярный анализ по принципу «остановленной струи»; измерение кинетики агрегации эритроцитов на начальном участке сигмоидной кривой седиментации с последующей математической обработкой, позволяющей преобразовать полученный результат в общепринятые единицы СОЭ |  |
| Длина волны | 650 нм |  |
| Параметры регистрации сигнала | Не менее1000 считываний за 20 секунд |  |
| Термостатирование | на борту 37°С |  |
| Параметры перемешивания пробы | скорость 60, 32 и 23 RPM, с количеством вращений от 2 до 1000 |  |
| Используемые пробирки | Пробирки объемом 3 мл (например, как 3 мл 13x75 мм типа Vacutainer® производства BD или Bio-one производства Greiner(или эквивалент), или другие 3 мл пробирки, с диаметром 13 мм и высотой от 81 до 95 мм с крышкой). Педиатрические пробирки |  |
| Тип анализируемой пробы | пробы цельной крови с ЭДТА в качестве антикоагулянта педиатрические пробы. |  |
| Мертвый объем не более | 1 мл |  |
| Рабочий объем пробы не более | 175 мкл (первые две пробы по 225 мкл) |  |
| Вместимость | до 10 проб |  |
| Производительность не менее | 60 проб/час |  |
| Время до первого результата не более | 5 мин |  |
| Ед/измерения | мм/ч в диапазоне от 2 до 120 мм/ч |  |
| Возможность использования латексных контролей/калибраторов | Да |  |
| Электрические параметры | 85 или 264 В, 47 или 63 Гц (селектор напряжения) |  |
| Потребление энергии не более | 66 Вт (при включении 132 Вт) |  |
| Размеры, около | Ширина – 24 см, не более |  |
|  | Длина – 38 см, не более |  |
|  | Высота – 45 см, не более |  |
|  | Вес – 14кг, не более |  |
| Требования к окружающей среде | Температура 10-30°С |  |
|  | Влажность 15-85% (без конденсата) |  |
| Расходные материалы | Термобумага |  |
|  | Смарт-карты с тест-единицами |  |
|  | Латексные контроли |  |
| Дополнительные возможности | Подключение к компьютеру через последовательный порт типа RS232 (или эквивалент) |  |
|  | Подключение к ЛИС |  |
|  | Использование пробирок со штрих-кодом |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| Сервисная служба по обслуживанию анализаторов TEST1 с лицензией федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Специалисты, обученные на фирме-производителе. | Наличие. |  |
| Сроки поставки оборудования | Не менее 60 дней с момента размещения заказа. |  |

# 21.  Установки ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов – 1 шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Работа от электросети, В | Частота 50 Гц, напряжение 220, или 230 В |  |
| Потребляемая электрическая мощность, ВА не менее | 200 |  |
| Рабочая ультразвуковая частота не менее, кГц | 33±3 |  |
| Диапазон излучаемой акустической мощности не менее, Вт | От 75 до 110 Вт |  |
| Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки не менее, мин. | От 1 до 20 мин. Интервал установки - 1 мин. |  |
| Запоминание устанавливаемого времени обработки при выключенном состоянии не менее, ч. | 48 часов |  |
| Индикация состояния | Включение сети Режим обработки Наличие контакта рабочей части УЗ - излучателя с раствором Индикация состояния установленного и оставшегося времени обработки |  |
| Звуковая индикация состояния | Отсутствие контакта рабочей части УЗ - излучателя с раствор Окончания времени обработки |  |
| Габаритные размеры с упаковкой не более, мм. | Длина 840 Ширина 400 Высота 340 |  |
| Вес с упаковкой не более, кг. | 17 |  |
| Средний срок гарантии | Не мене 12 месяцев |  |

22. Установка для получения очищенной воды – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Необходимое давление исходной воды, подаваемой на установку, бар не менее | 3 - 5 |  |
| Производительность при давлении воды 3,6 - 4 бар на входе в мембранный блок, л/ч не менее | 5-7 |  |
| Масса установки, кг около | 6 |  |
| Размеры установки: |  |  |
| высота, мм не более | 390 |  |
| глубина, мм не более | 150 |  |
| ширина, мм не более | 370 |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

Заказчик 2 ВМУЗ «Поликлиника №5»

Главный врач __________________ Н.И. Бероева

М.п.

Заказчик 3

ВМУЗ «Детская поликлиника №1»

Главный врач __________________ Л.Г. Баскаева

М.п.

Заказчик 4

ВМУЗ «Детская поликлиника №2»

Главный врач __________________ Н.П. Сидиропуло

М.п.

Заказчик 5

ВМУЗ «Универсальная поликлиника №7»,

Главный врач __________________ А.В. Фидаров

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.