Лот № 11

Оборудование для оснащения процедурного кабинета

1. Коагулятор хирургический высокочастотный – 1шт.

| № п/п | Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |  |
| 1.3 | Параметры электропитания: |  |  |
| 1.4 | - Номинальное напряжение | 220 В |  |
| 1.5 | - Номинальная частота | 50-60 Гц |  |
| 1.6 | Потребление энергии | 1200 ВА ± 10% |  |
| 1.7 | Максимальная выходная мощность | не менее 200 Вт |  |
| 1.8 | Несущая частота | 400 кГц, 500 кГц |  |
| 1.9 | Вторичная частота | 33 кГц |  |
| 1.10 | Класс защиты | Класс 1, тип CF |  |
| 1.11 | Гарантийный срок | Не менее 1 года |  |
| 1.12 | Габариты (ширина х глубина х высота) , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 330х 330х 135мм |  |
| 1.13 | Вес, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 8,5 кг |  |
| 1.14 | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие |  |
| 2. Специальные требования |  |  |  |
| 2.1 | 6 монополярных режимов и 1 биполярный режим: | Наличие |  |
|  | Монополярное чистое резание (Pure Cut) |  |  |
|  | Монополярное резание с коагуляцией (Blend I ) |  |  |
|  | Монополярное резание с коагуляцией (Blend II ) |  |  |
|  | Монополярное резание с коагуляцией (Blend III ) |  |  |
|  | Монополярная контактная коагуляция (Contact) |  |  |
|  | Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray) |  |  |
|  | Биполярная коагуляция (Bipolar) |  |  |
| 2.1.1 | Монополярное чистое резание (Pure Cut) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 150 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 1,6 |  |
| 2.1.2 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend I ) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 1200 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 2,0 |  |
| 2.1.3 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend II ) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 100 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 2,2 |  |
| 2.1.5 | Монополярная контактная коагуляция (Contact) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 80 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 3,3-1,5 |  |
| 2.1.6 | Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 60 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 4,5 |  |
| 2.1.7 | Биполярная коагуляция (Bipolar) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 80 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 1,5 |  |
| 2.2 | Функция автоматического выключения подачи электротока при завершении процесса биполярной коагуляции | Наличие |  |
| 2.3 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи контактных кнопок | Наличие |  |
| 2.4 | Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в Вт | Наличие |  |
| 2.5 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие |  |
| 2.6 | Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью | Наличие |  |
| 2.7 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |  |
| 2.8 | Активация режима биполярной коагуляции одноклавишной биполярной педалью | Наличие |  |
| 2.9 | Аутобиполярная функция | Наличие |  |
| 2.10 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |  |
| 2.11 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |  |
| 3. Спецификация |  |  |  |
| 3.1 | Генератор электрохирургический, 1500 Вт, моно- биполярный. | 1 |  |
| 3.2 | Переключатель педальный биполярный | наличие |  |
| 3.3 | Переключатель педальный монополярный | наличие |  |
| 3.4 | Электрод пациента двухсекционный, без кабеля, одноразовый | 10 |  |
| 3.5 | Кабель для двухсекционного электрода пациента, длина 3 м | 2 |  |
| 3.6 | Держатель монополярных электродов (электрохирургическая ручка для резания\коагуляции, электрод-скальпель, кабель 5 м, многоразовая) | 1 |  |
| 3.7 | Электрод монополярный (скальпель, стандартный, многоразовый) | 2 |  |
| 3.8 | Электрод монополярный (игла, стандартный, многоразовый) | 2 |  |
| 3.9 | Электрод монополярный (шарик, 3 мм, стандартный, многоразовый) | 2 |  |
| 3.10 | Электрод монополярный (шарик, 5 мм, стандартный, многоразовый) | 2 |  |
| 3.11 | Электрод монополярный (скальпель, удлиненный, многоразовый) | 2 |  |
| 3.12 | Электрод монополярный (игла, удлиненный, многоразовый) | 2 |  |
| 3.13 | Кабель для монополярной коагуляции (многоразовый, лапароскопический, 3 м) | 1 |  |
| 3.14 | Кабель для биполярной коагуляции (для подключения биполярных пинцетов, двухштырьковый коннектор, многоразовый, 5 м) | 2 |  |
| 3.15 | Инструмент биполярный (пинцет изолированный, прямой, 180 мм, ширина браншей 1,0 мм) | 2 |  |
| 3.16 | Инструмент биполярный (пинцет изолированный, прямой, 220 мм, ширина браншей 2,0 мм) | 2 |  |
| 3.17 | Электрод типа парус (конизатор) средний (длина 130мм, проволока Æ 0,3мм) | 1 |  |
| 3.18 | Электрод типа парус (конизатор) большой (длина 130мм, проволока Æ 0,3мм ) | 1 |  |
| 3.19 | Электрод типа парус (конизатор) малый (длина 130мм, проволока Æ 0,3мм) | 1 |  |

2. Установки ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов – 2шт.

| 1 | Работа от электросети, В | Частота 50 Гц, напряжение 220, или 230 В |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Потребляемая электрическая мощность, ВА, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 200 |  |
| 3 | Рабочая ультразвуковая частота, кГц | 33±3 |  |
| 4 | Диапазон излучаемой акустической мощности, Вт | От 75 до 110 Вт |  |
| 5 | Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки, мин. | От 1 до 20 мин. Интервал установки - 1 мин. |  |
| 6 | Запоминание устанавливаемого времени обработки при выключенном состоянии, ч. | 48 часов |  |
| 7 | Индикация состояния | Включение сети Режим обработки Наличие контакта рабочей части УЗ - излучателя с раствором Индикация состояния установленного и оставшегося времени обработки |  |
| 8 | Звуковая индикация состояния | Отсутствие контакта рабочей части УЗ - излучателя с раствор Окончания времени обработки |  |
| 9 | Габаритные размеры с упаковкой, мм., допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | Длина 740 Ширина 400 Высота 300 |  |
| 10 | Вес с упаковкой, кг., допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 15 |  |
| 11 | Средний срок службы, лет не более | 5 лет |  |

3. Криодеструктор – 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Криоагент | жидкий азот |  |
| Скорость охлаждения наконечника. , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 350 град/мин |  |
| Самая низкая температура , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | -180оС |  |
| Емкость резервуара , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 400 мл. |  |
| Рабочее избыточное давление , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 200 мм. рт. ст |  |
| Высота 250 мм |  |  |
| Длина , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 400 мм |  |
| Масса криодеструктора. , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 950 г |  |
| Количество сменных наконечников комплект по специальности Электрическое питание не требуется | соответствие |  |
| Сосуд Дьюара | 1шт. |  |
| Переливное устройство | 1шт. |  |

4. Светильник бестеневой передвижной – 3шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Мощность светового пучка, Лк не более | 44 000 |  |
| Диаметр рабочего поля на расстоянии (50/100/200 см), мм не менее | 90/180/360 |  |
| Цветовая температура, К не менее | 3200 |  |
| Холодный свет, (Вт/м2) кЛк | Не более 5 |  |
| Мощность галогенной лампы, Вт не более | 35 |  |
| Напряжение сети, В не более | 220 |  |
| Частота тока, Гц не более | 50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт около | 50 |  |
| Гибкое плечо, мм не более | 820 |  |
| Высота от пола до плеча/максимальная, мм не менее | 1000/2200 |  |
| Диаметр основания, мм не менее | 600 |  |
| Масса около, кг | 4,4 |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм не менее | 1200х120х170 |  |
| Масса около (с упаковкой), кг | 6 |  |

5. Негатоскоп – 2шт.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для просмотра в проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков максимального размера , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 35х43см |  |
| 2 | Корпус типа цельнометалический | соответствие |  |
| 3 | Количество одновременно просматриваемых снимков: | 1 |  |
| 4 | Размер светового поля, мм, не менее: | 370х420 |  |
| 5 | Возможность включения 1/2 светового поля: | отсутствует |  |
| 6 | Источник света: | лампа люминисцентная |  |
| 7 | Электропитание: | 220 В, 50 Гц |  |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт, , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 60 |  |
| 9 | Габаритные размеры приблизительно, мм: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 530х380х195 |  |
| 10 | Масса около, кг, | не более 8 |  |
| 11 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 12 | Руководство по эксплуатации | наличие |  |

6. Установка для производства дезинфицирующего раствора – 3шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Установка для производства дезинфицирующего раствора широкого спектра действия. | Соответсвие |  |
| Установка вырабатывает концентрированный раствор гипохлорита натрия методом электролиза водного раствора поваренной соли непосредственно на месте потребления | соответствие |  |
| Габаритные размеры около: | Не более 840х540х1030 |  |
| Регистрационное удостоверение МЗРФ | наличие |  |

7.Лазерный хирургический аппарат – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ | наличие |  |
| Наличие сертификата соответствия | наличие |  |
| Наличие паспорта | наличие |  |
| Техническая документация на русском языке | наличие |  |
| Диодный лазер, длина волны излучения | 1,06 мкм |  |
| мощность излучения – регулируемая | 0,1-10 Вт |  |
| Режимы работы | • непрерывный |  |
|  | • импульсно-периодический |  |
|  | • одиночный импульс |  |
| Регулируемая длительность импульса | 0,2 – 10 с |  |
| Регулируемая длительность паузы | 0,2 – 10с |  |
| Диаметр пятна на биоткани | 0,6х0,15 мм при работе через фокусирующую насадку |  |
|  | Ø 0,6 мм при работе через гибкий световод |  |
| Наведение излучения диодный лазер-пилот, длина волны излучения не менее | 0,65 мкм |  |
| Система охлаждения | автономная |  |
| Система доставки излучения | • через фокусирующую насадку • через гибкий световод ø 600 мкм |  |
| Возможность программирования | не менее 3 режимов работы |  |
| Электрические параметры | 220±22В, 50±0,5Гц, 240 Вт |  |
| Комплектность | • лазерный аппарат • световод • очки защитные • устройство для обрезки световода |  |
| Срок гарантии: | не менее 12 месяцев |  |
| Объем гарантии: | на объем продукции. |  |

## 8. Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| - Облученность в эффективном спектральном диапазоне : |  |  |
| при общем облучении на расстоянии 0,5м - не менее | 1,4 Вт/м2 |  |
| при локальном облучении на срезе тубуса диаметром 5 мм - не менее | 10,8 Вт/м2 ; |  |
| - потребляемая мощность не более; | 50 ВА |  |
| - питание от сети; | 50 Гц 220 В |  |
| - габаритные размеры: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 260х140х130 мм |  |
| - масса облучателя не более Комплектность: 1. Облучатель - 1 шт. | 1,0 кг |  |
| 2. Очки защитные типа ЗН 18-72-В-1 (или эквивалент) - 1 шт. | соответствие |  |
| 3. Тубус с выходным отверстием диаметром 5 мм - 2 шт. | соответствие |  |
| 4. Тубус с выходным отверстием диаметром 15 мм - 1 шт. | соответствие |  |
| 5. Тубус с выходным отверстием диаметром 15 мм под углом 45 град. - 1 шт. | соответствие |  |
| 6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. | соответствие |  |
| 7. Биодозиметр - 1 шт. | соответствие |  |
| 8. Рекомендации по применению (оценка эффективности) - по 1 шт. | соответствие |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Детская поликлиника №2»

Главный врач __________________ Н.П. Сидиропуло

М.п.

Заказчик  2

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.